| 脉动真空灭菌器 型号：MAST-1200 | - 用途：为医疗、制药等单位提供医用液体、手术器械、敷料织物、橡胶等灭菌； - 灭菌室容积≥1200升； - ★密封门：带有压力安全联锁装置、双门互锁，以保证有菌区与无菌区的有效隔离；(提供检测机构证明材料) - 门密封圈：圆形密封胶圈；材料为高抗斯硅橡胶；与压缩气连接管路为金属固定管路； - 设计压力：0.3Mpa； - ★设计温度：144℃； - 安全阀开启压力：0.28 Mpa； - ★灭菌器主体寿命及材质：主体设计10年(20000次灭菌循环)；主体结构模型为矩形环形加强筋结构；内壳、夹套及门板均为SUS304不锈钢；（提供质量证明书证明材料） - 主控制系统：PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过增配电脑实现远程监控； - 控制功能：控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能； - 记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并配有打印机打印工作过程参数和曲线； - 程序选择：设备具有织物、器械、BD、液体、泄露测试、自定义一和自定义二程序等基本程序，整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护；具有PCD、快速、橡胶、重负载等特殊程序； - ★内室疏水装置：程序控制，自动疏水； - 设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，保温层厚度≥60mm，其表层温度不得高于45℃； - 气动阀门：德国GEMU角座式气动阀，200万次无故障运行； - 抽空装置：直连式水环真空泵； - ★换热系统：换热器为进口板式换热器； - 灭菌物品装载：容积=1.2升，采用装载车方式； - ★安装方式：设备可单侧靠墙安装，满足可单侧预留维修空间需要； - ★市场占有率：潍坊地区同型号产品至少十家以上用户，并提供客户联系方式。 - 配备2T/h的软水机一台 |
| --- | --- |