附表七

寿光市妇幼保健院医疗设备招标要求

| 拟购设备名称 | 丙氨酸氨基转移酶干式分析仪 | 采购数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体要求（功能、技术参数等） |  |  |  |
| - 技术要求 1、 仪器类型：基于干化学法的临床检验分析仪器 2、 检测原理：反射光度法、速率法 3、 标本类型：全血、血清、血浆 4、 标本量：微量，不超过30µL 5、 检测时间：快速，不超过2分钟 6、 检测速度：30个测试/小时 7、 检测范围：0-500U/L 8、 结果存储：1000个 9、 校准：简易方便，可使用质控条进行校准 10、屏幕：点阵液晶屏 11、接口：RS-232接口、功能升级口 12、操作语言：中文 13、使用环境：常温，常规环境 14、打印机：内置，可设置自动打印结果 15、电源电压：（交流）100～240V 16、电源频率：50/60Hz 17、功率：40W 二、配套试剂 1、丙氨酸氨基转移酶测试试条按每人份单独报价，预计配套耗材年用量5000人份。 2、校准品 |  |  |  |