负压救护车1招标参数（1辆）
	负压救护车招标参数

	*1
	外形尺寸:(mm)
	≥4900×1972×2400

	2
	总质量:(Kg)
	≥3510

	3
	整备质量:(Kg)
	≥2180

	4
	前悬/后悬：(mm)
	≥982/1083

	*5
	轴距：(mm)
	≥2835

	6
	最高车速：(km/h)
	≥120

	7
	接近角/离去角：(°)
	≥22/24

	8
	轴荷：
	≥1570/1940

	9
	轴数：
	≥2

	10
	轮胎规格：
	等于或优于215/65 R16C

	11
	轮胎数：
	≥4(个)

	12
	前轮距：(mm)
	≥1692

	13
	后轮距：(mm)
	≥1700

	14
	弹簧片数：
	-/3

	15
	转向形式：
	方向盘

	16
	防抱死系统：
	有

	17
	燃料种类:
	柴油

	*18
	排量(ml)
	≥2771

	*19
	功率(kw)/马力(PS):
	≥90/122

	20
	底盘排放标准
	国六

	21
	乘员人数（含驾驶室） 
	7人


改装配置

	1
	车顶安装长排LED爆闪灯，≥100W警灯警报器
	1 

	2
	≥600W的逆变系统
	1

	3
	220V五孔插座
	2

	4
	10L氧气瓶
	1

	*5
	浮标式吸入器,为杜绝安全隐患，氧气管路须采用医用级别的氧气管路，并提供第三方检测机构出具的医用气管相溶性检测报告；原产地证明及产品报关单。
	1

	6
	独立的后空调、后暖风系统
	1

	7
	原车内饰
	1

	8
	对讲系统
	1

	9
	医疗舱中隔墙（配封闭式观察窗）
	1

	10
	医疗舱中隔墙下方右侧简易医疗柜
	1

	11
	医疗舱左、右侧各安装2个独立朝前座椅
	4

	*12
	车内顶安一组独立控制的 LGT 超薄平板照明系统，芯片灯芯，亮度更高， 寿命更长，降低眩光，光线更柔和，提供第三方检测机构出具的有关总光通量、光效、色温、电参数符合固态照明产品的电气和光度测量标准的检测报告
	2

	*13
	医用防静电高分子防滑地板

*1、地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供第三方检测机构出具的阻燃报告

*2、医疗舱地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过0.01g/kg，提供第三方检测机构出具的耐磨、阻燃及甲醛含量检测报告
	1

	14
	医疗舱顶部安装固定式输液挂架
	1

	15
	医疗舱紫外线消毒灯（功率≥18W）
	1

	16
	2KG车载灭火器
	1

	17
	救护车医疗舱2/3处贴白色磨砂膜
	1

	18
	急救图徽、急救标识符合本地120急救的相关规范
	1

	*19
	自动上车担架

*提供医疗器械备案凭证及备案信息表

*提供合规合法的供货来源证明文件以及生产厂家质保承诺函

技术要求：

1、采用高质铝合金铝材。结构轻巧灵活。

2、采用泡沫软垫，使伤病员躺卧舒适。

参数： 

高位时（长*宽*高）：≥195*55*85cm       

低位时（长*宽*高）：≤195*55*25cm

靠背最大倾角：≥65°                  

自重：≤40kg 

承重：≥180kg 
	1

	20
	倒车雷达
	1

	*21
	负压装置

*提供合规合法的供货来源证明文件以及生产厂家质保承诺函

1总体要求

1.1
设备用途：考虑到救护车病员室内需要集成必要的救护设备，负压救护车排风净化装置采用一体化设计，在较小的体积内集成了动力排风、空气高效过滤、中效活性炭过滤器、初效过滤器，进风格栅，紫外线臭氧消毒装置、负压监测与报警控制器，系统保护装置，消毒灯工作感应装置，排风口，负压风机消毒报警控制器等。

2技术参数、功能及配置：

2.1
救护车负压排风净化单元：1台；

2.2
符合WS /T 292  － 2008《救护车》规定的指标；

2.3
采用单元设计，与救护车工作台或医疗台组成一体,并可实现隐藏安装；

2.4
具备良好的防尘性能，级别IP5X；

2.5
具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.25m跌落冲击；

2.6
配备进口品牌风机电机一台，风量应大于500立方/每小时；

2.7
相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-80Pa～-10Pa；

2.8
内置消毒灯装置并配备UV紫外消毒灯1只；

2.9
内置系统保护开关，当整机或过滤器没有安装到位，系统不通电；

*2.10内置中效活性炭过滤器，捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物；中效过滤器必须满足GB/T 14295-2008《空气过滤器》中计数效率和阻力要求，提供检验报告；

2.11配备初效过滤器一只，有效阻挡小于5微米的灰尘，延长高效过滤器的寿命；

*2.12高效过滤器必须满足 GB 6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》和GB 13554-92《高效空气过滤器》中过滤效率和阻力两项要求，提供检验报告；高效过滤器阻燃性符合DIN53438-F1标准；

2.13高效过滤器效率:高效过滤器对粒径0.3μm 的携带病菌微粒过滤效率大于99.997%；

2.14供电电压： AC220V；

*3、提供满足WS/T292-2008《救护车》负压要求的第三方检验报告，检验报告上必须有CNAS标记；
	1


负压救护车2招标参数（1辆）
	负压救护车招标参数

	*1
	外形尺寸:(mm)
	≥4900×1972×2400

	2
	总质量:(Kg)
	≥3510

	3
	整备质量:(Kg)
	≥2180

	4
	前悬/后悬：(mm)
	≥982/1083

	*5
	轴距：(mm)
	≥2835

	6
	最高车速：(km/h)
	≥120

	7
	接近角/离去角：(°)
	≥22/24

	8
	轴荷：
	≥1570/1940

	9
	轴数：
	≥2

	10
	轮胎规格：
	等于或优于215/65 R16C

	11
	轮胎数：
	≥4(个)

	12
	前轮距：(mm)
	≥1692

	13
	后轮距：(mm)
	≥1700

	14
	弹簧片数：
	-/3

	15
	转向形式：
	方向盘

	16
	防抱死系统：
	有

	17
	燃料种类:
	柴油

	*18
	排量(ml)
	≥2771

	*19
	功率(kw)/马力(PS):
	≥90/122

	20
	底盘排放标准
	国六

	21
	乘员人数（含驾驶室） 
	7人


改装配置
	基本配置

	空调暖风系统
	1
	驾驶室原厂空调暖风系统，独立控制
	1 套

	
	2
	医疗舱空调系统，独立控制
	1 套

	
	3
	医疗舱暖气系统，独立控制
	1 套

	电路及用电器

	警报、警示系统
	4
	长排警灯
	1 套

	
	5
	≥100W 警报器及手持控制
	1 套

	
	*6
	车内顶安装独立控制的 LGT 超薄平板照明系统，芯片灯芯，亮度更高， 寿命更长，降低眩光，光线更柔和，提供第三方检测机构出具的有关总光通量、光效、色温、电参数符合固态照明产品的电气和光度测量标准的检测报告
	2个

	
	7
	紫外线消毒灯，功率≥18W
	1只

	氧路及氧气

	供氧系统
	*8
	10 升医用氧气瓶 1个、湿化瓶1个、专用减震卡箍,为杜绝安全隐患，氧气管路须采用医用级别的氧气管路，并提供第三方检测机构出具的医用气管相溶性检测报告；原产地证明及产品报关单。
	1 套

	医疗舱制作

	医疗舱内部
	9
	原车顶内饰
	1 套

	
	10
	对讲系统
	1 套

	
	*11
	车顶安全扶手
*1、外层采用尼龙抗菌材料，抗菌指标l级以上，并提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件；
*2、通过第三方机构承载测试，并出具检测报告扫描件；
	1 套

	
	12
	中隔墙总成（保持驾驶位空间）
	1 套

	
	13
	中隔墙透明封闭式观察窗
	1 套

	
	14
	左侧医疗器械柜
	1 套

	
	15
	全车安装隐藏式安全预埋件
	1 套

	
	*16
	医用蓝色防滑地板

*1、地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供第三方检测机构出具的阻燃报告

*2、医疗舱地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过0.01g/kg，提供第三方检测机构出具的耐磨、阻燃及甲醛含量检测报告
	1 套

	座椅

	座椅系统
	17
	右侧安装1个正向独立靠背座椅，后部2人位长条座椅及安全带
	1 套

	急救辅助

	医疗系统
	*18
	自动上车担架

*提供医疗器械备案凭证及备案信息表

*提供合规合法的供货来源证明文件以及生产厂家质保承诺函

技术要求：

1、采用高质铝合金铝材。结构轻巧灵活。

2、采用泡沫软垫，使伤病员躺卧舒适。

参数： 

高位时（长*宽*高）：≥195*55*85cm       

低位时（长*宽*高）：≤195*55*25cm

靠背最大倾角：≥65°                  

自重：≤40kg 

承重：≥180kg
	1 套

	
	19
	担架导板及垫板
	1 套

	
	*20
	负压装置

*提供合规合法的供货来源证明文件以及生产厂家质保承诺函

1总体要求

1.1
设备用途：考虑到救护车病员室内需要集成必要的救护设备，负压救护车排风净化装置采用一体化设计，在较小的体积内集成了动力排风、空气高效过滤、中效活性炭过滤器、初效过滤器，进风格栅，紫外线臭氧消毒装置、负压监测与报警控制器，系统保护装置，消毒灯工作感应装置，排风口，负压风机消毒报警控制器等。

2技术参数、功能及配置：

2.1
救护车负压排风净化单元：1台；

2.2
符合WS /T 292  － 2008《救护车》规定的指标；

2.3
采用单元设计，与救护车工作台或医疗台组成一体,并可实现隐藏安装；

2.4
具备良好的防尘性能，级别IP5X；

2.5
具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.25m跌落冲击；

2.6
配备进口品牌风机电机一台，风量应大于500立方/每小时；

2.7
相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-80Pa～-10Pa；

2.8
内置消毒灯装置并配备UV紫外消毒灯1只；

2.9
内置系统保护开关，当整机或过滤器没有安装到位，系统不通电；

*2.10内置中效活性炭过滤器，捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物；中效过滤器必须满足GB/T 14295-2008《空气过滤器》中计数效率和阻力要求，提供检验报告；

2.11配备初效过滤器一只，有效阻挡小于5微米的灰尘，延长高效过滤器的寿命；

*2.12高效过滤器必须满足 GB 6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法 透过率和阻力》和GB 13554-92《高效空气过滤器》中过滤效率和阻力两项要求，提供检验报告；高效过滤器阻燃性符合DIN53438-F1标准；

2.13高效过滤器效率:高效过滤器对粒径0.3μm 的携带病菌微粒过滤效率大于99.997%；

2.14供电电压： AC220V；

*3、提供满足WS/T292-2008《救护车》负压要求的第三方检验报告，检验报告上必须有CNAS标记；
	1 套

	
	21
	可滑动输液挂架1个
	1 套

	
	22
	灭火器
	1 套

	
	23
	垃圾桶
	1 套

	外观

	车辆外观
	24
	医疗舱左、右侧黑色太阳膜
	1 套

	
	25
	后侧半透明磨砂膜2/3
	1 套

	
	26
	标准红色反光医用外观
	1 套


